## Formularz_asortymentowo-cenowy_
	Załącznik nr 2A do postępowania WSZSL/FZ-23/25
TABELA A -ODCZYNNIKI DO BADAŃ KOAGULOLOGICZNYCH WRAZ Z NAJMEM ANALIZATORÓW
L.p.	Opis przedmiotu zamówinia	J.m.	Ilość	kontrola wewnatrzlaboratoryjna	kontrola zewnatrzlaboratoryjna	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D	Nazwa handlowa / Producent	zawartość op. handlowego	Cena jednostkowa netto opakowania handlowego	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K=GxJ	L	M=[(Kx1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]
1	PT/INR/ czas protrombinowy	ozn.	97 500	codzienna na 2 poziomach	1 x w miesiącu dla każdego z analizatorów
2	APTT	ozn.	96 900	codzienna na 2 poziomach	1 x w miesiącu dla każdego z analizatorów
3	TT/czas trombinowy/	ozn.	14 700	codzienna na 2 poziomach	1 x w miesiącu dla każdego z analizatorów
4	Antytrombina III	ozn.	990	kontrola 2 razy w tygodniu	1 x w miesiącu dla każdego z analizatorów
5	D-Dimer	ozn.	19 200	codzienna na 2 poziomach	1 x w miesiącu dla każdego z analizatorów
6	Fibrynogen	ozn.	6 645	codzienna na 2 poziomach	1 x w miesiącu dla każdego z analizatorów
7	Białko C aktywność	ozn.	354	kontrola 2 razy w tygodniu	1 x w miesiącu dla każdego z analizatorów
8	Białko S wolne	ozn.	348	kontrola 2 razy w tygodniu	1 x w miesiącu dla każdego z analizatorów
						Łącznie

Lp.	Tabela B - Informacje uzupełniające, w tym dotyczące materiałów dodatkowych służących wykonaniu testów
1.	Ilość opakowań odczynników, materiałów zużywalnych i innych materiałów w tym ( pipet automatycznych o objętości wymaganej do rekonstrukcji kontroli/kalibratorów/odczynników do oferowanego systemu analitycznego) niezbędnych do wykonywania badań w skazanych w Tabeli C musi być bezwzględnie dostosowana do ilości wykonywanych oznaczeń określonych w kolumnie „ D” Tabeli A oraz trwałości odczynników. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty przedstawiającej szczegółową specyfikację materiałów niezbędnych do wykonywania badań podając nazwy handlowe i producenta, ceny jednostkowe netto i za opakowania handlowe, łączną wartość netto i brutto, stawki VAT i ilości opakowań handlowych niezbędne do prawidłowego wykonania badań.
2.	Wskazane w Tabeli A ilości badań nie zawierają kalibracji i kontroli jakości wewnątrz i zewnątrz laboratoryjnych
3.	W cenie oferty Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu uczestnictwo w niezależnej porównawczej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej nie rzadziej niż raz w miesiącu na dwóch poziomach. Materiały kontrolne do wykonywania badań w zakresie kontroli wewnątrz – laboratoryjnej - kontrola na dwóch poziomach wykonywana zgodnie z TABELĄ "A" KOLUMNA " E". Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kontroli wewnątrz - laloratoryjnej na inną gdy oferowana przez wykonawcę nie będziespełniała wymogów kontroli zgodych ze złożonymi regułami Westgarda oraz ze zmianą aplikacji serwisowych dotyczących nowych kontroli.
4.	Zestaw komputerowy musi posiadać system operacyjny MS Windows 11 PRO (ze względu na pracę w sieci z domenami), który jest wymagany w parametrach Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (dalej: LIS) użytkowanego przez Zamawiającego. Wykonawca na koszt własny zobligowany jest do podłączenia analizatora do sieci LIS. Analizator musi posiadać dwukierunkową komunikację systemu z LIS. Zamawiający informuje, iż pracuje w systemie e-LAB. Wykonawca zobowiązany jest podłączyć analizator umożliwiając dwukierunkową transmisję danych

Tabela C - (Wzór tabeli) - Specyfikacja odczynników i innych materiałów niezbędnych do wykonywania badań w ilościach określonych w kolumnie „D” w Tabeli A – typu kalibratory, bufory, dilulenty, materiały kontrolne, kuwety (próbówki), kontrole, środki myjące, płyny systemowe,materiały zużywalne etc.
L.p.*	Nazwa handlowa	Zawartość opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych niezbędna do prawidłowego wykonania badań w ilości wskazanej w kolumnie D w Tabeli A	Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy (jeśli dotyczy)
A	B	C	D	E	F	G	H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT	J	K
1
2
3
..
…
						łącznie
	*- należy utworzyć tyle kolejnych pozycji ile będzie konieczne

Tabela D – Najem dwóch analizatorów wraz z osprzętem
L.p.	Opis zestawu	jedn. m.	ilość zestawów	okres najmu wyrażony w liczbie miesięcy	cena jedn. netto	wartość netto	stawka VAT%	wartość brutto	nazwa	nr katalogowy (jeśli dotyczy) Nazwa handlowa / Producent
A	B	C	D	D	E	F=(DxE)	G	H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT	I	J
1.	Najem analizatora opisanego w Tabeli E oraz oraz zestawu komputerowego Komputer o min. parametrach SDD-256GB, monitor min 21 cali z ekranem dotykowym sterujący pracą platformy analizatora drukarka, czytnik kodów kreskowych,system operacyjny MS Windows 11 PRO, 64 bitowy, min 8GB, UPS dla analizatora oraz komputera - zabezpieczający nieprzerwaną pracę przez co najmniej 30 minut lub do zakończenia rozpoczętej analizy.	miesiąc	1	42*
2	Najem analizatora opisanego w Tabeli E oraz oraz zestawu komputerowego Komputer o min. parametrach SDD-256GB, monitor min 21 cali z ekranem dotykowym sterujący pracą platformy analizatora drukarka, czytnik kodów kreskowych,system operacyjny MS Windows 11 PRO, 64 bitowy, min 8GB, UPS dla analizatora oraz komputera - zabezpieczający nieprzerwaną pracę przez co najmniej 30 minut lub do zakończenia rozpoczętej analizy.	miesiąc	1	42*
					razem
						* liczba miesięcy z uwzględnieniem maksymalnego czasu trwania umowy przedłużonego na warunkach opisanych w paragrafie 5 ust. 5.

Tabela E – NAJEM DWÓCH ANALIZATORÓW KOAGULOLOGICZNYCH
L.p	Parametry wymagane		Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B					Opis oferowanych analizatorów - należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia w kolumnie B
1	Dwa Analizatory koagulologiczne w pełni zautomatyzowane, takie same modele lub różne modele , o identycznych metodach oznaczeń, pracujące na identycznych odczynnikach, kontrolach, kalibratorach i materiałach zużywalnych		wymagany
2	Analizatory wolno-stojące lub nastołowe, w przypadku zaoferowania analizatorów nastołowych, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć również stoły		wymagany
3	Zautomatyzowany odczyt kodu kreskowego badanych próbek oraz ładowanych na pokład analizatora odczynników		wymagany
4	Wydajność aparatu powinna wynosić 100 testów PT na godzinę, 100 testów PT/APPT na godzinę Oprogramowanie sterujące aparatów działające w systemie Windows		wymagany
5	Praca z min. dwoma seriami tego samego odczynnikach		wymagany
6	Automatyczne powtarzanie pomiarów w przypadku wystąpienia wyników budzących wątpliwość i wyników poza liniowością metody		wymagany
7	System kontrolowania odczynników z pomiarem ich objętości, uwzględnieniem numerów serii, terminu ważności na pokładzie analizatora oraz liczby testów możliwych do wykonania z załadowanych odczynników		wymagany
8	Możliwość swobodnego dokładania odczynników w trakcie pracy aparatu		wymagany
9	Możliwość kalibracji nowej serii odczynnika w trakcie pracy analizatora		wymagany
10	Analizatory z możliwością dokładania próbek STAT w dowolnym momencie pracy analizatora		wymagany
11	Wykrywanie mikroskrzepów i prawidłowego poziomu napełnienia probówki		wymagany
12	Odczynnik do DD musi posiadać certyfikat FDA, o przydatności odczynnika do wykluczania ŻchZZ		wymagany
13	Odczynnik do oznaczania PT wykonany w oparciu o tromboplastynę ludzką o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1)		wymagany
14	Ten sam materiał kontrolny dla PT, APTT, Fib,AT, białka C i białka S		wymagany
15	DD- Górna granica liniowości w pierwszym badaniu (nierozcieńczonej próbce) > 4500 ng/ml oraz automatyczne rozcieńczenie osocza w próbkach powyżej granicy liniowości		wymagany
16	Trwałość odczynników do PT, APTT, Fib i Ddimerów minum 4 dni w warunkach ciągłego przechowywania na pokładzie analizatora		wymagany
PARAMETRY PUNKTOWANE ANALIZATORY			Opis oferowanych parametrów jakościowych - należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia w kolumnie B [za każdy w pełni spełniający opis Zamawiającego parametr jakościowy Wykonawca dostanie punktacje, co musi zostać potwierdzone stosownymi dokumentami złożonymi wraz z ofertą (Rozdział V SWZ); każde odstępstwo będzie skutkowało brakiem przyznania punktu cząstkowego] – wypełnia Wykonawca
1	Ocena interferencji HIL		Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt
2	Pobieranie próbek poprzez przebijanie korków z zamkniętych probówek		Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt
PARAMETR PUNKTOWANY ODCZYNNIK			Opis oferowanych parametrów jakościowych - należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia w kolumnie B [za każdy w pełni spełniający opis Zamawiającego parametr jakościowy Wykonawca dostanie punktacje, co musi zostać potwierdzone stosownymi dokumentami złożonymi wraz z ofertą (Rozdział V SWZ); każde odstępstwo będzie skutkowało brakiem przyznania punktu cząstkowego] – wypełnia Wykonawca
1	Jeden materiał kontrolny dla PT, APTT, Fib,AT, białka C i białka S, TT		Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt

TABELA G – CENA OFERTY
L.p.	Przedmiot zamówienia
1	Opisany w Tabeli A	…………… zł brutto
2	Opisany w Tabeli C	…………… zł brutto
3	Opisany w Tabeli D	…………… zł brutto
						łącznie	…….. zł brutto

Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym