WSzSL.FZ.381/21/25. 130 .2025                                                                                Legnica 04.04.2025r.

ZAINTERESOWANI

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

DLA PRACOWNI RADIOLOGII ZABIEGOWEJ

W ZAKRESIE  KARDIOLOGII

znak sprawy WSzSL/FZ-21/25

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

WYKONAWCA NR 1

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3.3 wyrazi zgodę na zaproponowanie cewnika balonowego do PTCA półpodatnego w systemie rapid exchange, balon wykonany z Nylonu 12, ciśnienie nominalne NP. 6 atm, znamionowe ciśnienie rozrywające RBP 14 atm (1.00-3.00), 12 atm (3.50-4.00),profil wejściowy 0.41 mm dla 1.00-1.50 mm; 0.43 dla pozostałych średnic,profil przejścia 0.023” (0.58mm) dla średnicy 1.00mm,balony 1.00-2.00 dwukrotnie składane, pozostałe trzykrotnie, shaft proksymalny 0.64 mm, środkowy 0.84, dystalny dla 1.00-1.50 taperowany 0.79-0.89 dla 2.00-4.00 0.87mm, długość użytkowa 145 cm, markery RTG Pt/Ir 1 dla balonów 1.00-1.50, 2 markery dla pozostałych średnic, kompatybilne z cewnikami 4 Fr i prowadnikiem 0.014”, pokrycie hydrofilne na dystalnym shaft`cie, dostępne długości: 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm, zakres średnic: 1,0-4,0 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Składając ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3.4 wyrazi zgodę na zaproponowanie prowadników diagnostycznych hydrofilnych bez krzywizny Bolia i opcji z kształtowalną końcówką? Pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Składając ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3.9 wyrazi zgodę na zaproponowanie koszulek naczyniowych do dostępu udowego bez dostępnej długości 7cm? Pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Składając ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

WYKONAWCA NR 2

Dotyczy projektu umowy - Rozdział XX SWZ

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający zgodzi się na 30-dniowy termin płatności faktury?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar w § 6 ust. 1 pkt 2 do 100 zł?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

WYKONAWCA NR 3

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający zgodzi się w zadaniu 16 na zaoferowanie koszulek długości 11 cm i 24 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Składając ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

WYKONAWCA NR 4

Pytanie nr 7

Dotyczy: Część nr 2, poz. 2

Zwracamy się z wnioskiem o rezygnację z wymagania utworzenia depozytu na korzyść dostaw sukcesywnych.

Prowadniki występują w jednym rozmiarze i są pakowane po 5 szt., co ułatwia bezproblemowe zabezpieczenie oddziału zakupami na fakturę, oraz nie obciąża obu stron czasochłonną kontrolą depozytu i kosztami jego utrzymania.

Ponadto tworzenie, oraz utrzymywanie komisów na produkty sprzedawane w opakowaniach zbiorczych jest niezgodne z polityką komisową wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Dotyczy: Część nr 4, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści Stenty typu DES o nieznacznie zmienionych parametrach:

- ciśnienie nominalne 9 atm dla śr. 2,0 - 2,5mm; 12 atm dla śr. 2,75 - 4,0mm; 11 atm dla dł. 48 mm

- RBP: 16 atm (18 atm. dla dł. 48mm)

Oraz spełniające pozostałe wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Składając ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 9

Dotyczy: Część nr 4, poz. 6

Zwracamy się z wnioskiem o rezygnację z wymagania utworzenia depozytu na korzyść dostaw sukcesywnych.

Oferowane systemy do zamykania występują w jednym rozmiarze i są pakowane po 10 szt., co ułatwia bezproblemowe zabezpieczenie oddziału zakupami na fakturę, oraz nie obciąża obu stron czasochłonną kontrolą depozytu i kosztami jego utrzymania.

Ponadto tworzenie, oraz utrzymywanie komisów na produkty sprzedawane w opakowaniach zbiorczych jest niezgodne z polityką komisową wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10

Dotyczy: Część nr 4, poz. 7

Zwracamy się z wnioskiem o rezygnację z wymagania utworzenia depozytu na korzyść dostaw sukcesywnych.

Sondy występują w jednym rozmiarze, co ułatwia bezproblemowe zabezpieczenie oddziału zakupami na fakturę, oraz nie obciąża obu stron czasochłonną kontrolą depozytu i kosztami jego utrzymania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11

Dotyczy: Część nr 11, poz. 1-3

Zwracamy się z wnioskiem o rezygnację z wymagania utworzenia depozytu na korzyść dostaw sukcesywnych.

Oferowane produkty występują w jednym rozmiarze, dodatkowo poz. 2 pakowana jest po 5 szt., a poz. 3 pakowana jest po 10 szt., co ułatwia bezproblemowe zabezpieczenie oddziału zakupami na fakturę, oraz nie obciąża obu stron czasochłonną kontrolą depozytu i kosztami jego utrzymania.

Ponadto tworzenie, oraz utrzymywanie komisów na produkty sprzedawane w opakowaniach zbiorczych jest niezgodne z polityką komisową wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

WYKONAWCA NR 5

Pytanie nr 12

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 Ust. 1:

1. Zamawiającemu przysługują kary umowne:

2) w wysokości 50 zł brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w §1 ust 2, a także  [w §1A ust 1, w §1B ust 2 pkt b, w §1C ust 2] -  zapisy objęte nawiasem kwadratowym dotyczą odpowiednio Części/pozycji Części do których odnoszą się poszczególne jednostki redakcyjne,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.