## Zał_2a
		ZAŁĄCZNIK 2A - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DO WSZSL/FZ - 19/25
TABELA A - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
LP.	Opis przedmiotu zamówienia-Parametry użytkowo-techniczne	j.m.	Ilość	Nazwa handlowa	Wytwórca/Producent	Wartość netto	Stawka VAT w %	Wartość brutto	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy) - kryterium oceny ofert
A	B	C	D	E	F	G	H	I=GxH	J
I.	ZESTAW DO WYKONYWANIA PROCEDUR RIRS ( ELEMENTY ZESTAWU OPISANE SZCZEGÓŁOWO W TABELI B)	ZESTAW	1

TABELA B
lp.	PARAMETRY TECHNICZNE	PARAMETRY WYMAGANE	PUNKTACJA
Video-ureterorenoskop – 10 sztuk
1	Czas pracy min. 20 godzin	TAK	Dłuższa praca – 10 pkt
2	Długość robocza min. 650 mm	TAK	Długość robocza powyżej – 10 pkt
3	Średnica zewnętrzna części roboczej max. 2,8 mm	TAK
4	Średnica zewnętrzna części dystalnej max. F 7,5	TAK
5	Średnica kanału roboczego max. Ø 1,2 mm	TAK
6	Pole widzenia min. 110°	TAK
7	Głębia ostrości min. 2-50 mm	TAK
8	Wygięcie części dystalnej min. 270° góra i min. 270° dół	TAK	Powyżej 270° - 5 pkt
9	Możliwość sterylizacji plazmowej	TAK
Kosz do sterylizacji - 2 szt.
10	Kosz do sterylizacji giętkich endoskopów: kosz stalowy perforowany, uchwyty składane po bokach; z pokrywą zamykającą, z uchwytami na górze pokrywy, umożliwiające bezpieczne zamontowanie endoskopu. Wymiary wewnętrzne 538 x 251 x 62 (wszystkie wymiary +/-5mm)	TAK
11	Tester szczelności – 1 szt.	TAK
Jednostka sterująca – 1 szt.
12	Jednostka sterująca dedykowana do oferowanego video-ureterorenoskopu giętkiego	TAK
13	Zintegrowane źródło światła LED	TAK
14	Żywotność diody LED min 10.000 godzin	TAK
15	Sterownik wyposażony w min. 20 calowy monitor	TAK	Powyżej – 10 pkt
16	Sterownik kamery wyposażony w min. dwa wyjścia wideo	TAK
17	Możliwość rejestrowania zdjęć oraz nagrywania filmów.	TAK
18	Wbudowany port USB 3.0	TAK
19	Specjalny tryb pracy kamery pozwalający na wzmocnienie obrazu w celu zmniejszenia koloru krwi	TAK
20	Waga urządzenia max 11 kg	TAK
21	Adapter do podłączenia video-ureterorenoskopu giętkiego do dedykowanej jednostki sterującej	TAK
Wózek jezdny – 1 szt.
22	Stojak medyczny z wyposażaniem: 1 x uchwyt mocujący monitor, 1 x uchwyt do prowadzenia, 1x koszyk na akcesoria 1 x listwa zasilająca. Podstawa stalowa malowana proszkowo pięcioramienna na kółkach w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, w tym trzy z blokadą. / Uchwyt przystosowany do monitora:zakres 17"-25"	TAK
Płaszcz dostępu moczowodowego – 10 szt.
23	Jednorazowy, sterylny płaszcz dostępu moczowodowego, do litotrypsji, zmniejszający ciśnienie wewnątrz układu moczowego, poprawiający pole widzenia, przyspieszający usuwanie złogów kamiczych, z systemem ciągłego odsysania. Na górze płaszcza czerwony znacznik w kształcie oringu, wskazujący miejsce wycofania endoskopu podczas usuwania większych fragmentów złogów kamiczych. Końcówka dystalna płaszcza giętka, "współpracująca" z końcówką dystalną endoskopu giętkiego podczas pracy. Wzdłuż części roboczej płaszcza podziałka centymetrowa. Na górze płaszcza zdejmowana uszczelka silikonowa z otworem do wprowadzenia endoskopu. W zestawie z obturatorem/mandrynem dokanałowym, o rozmiarze średnicy wewnętrznej. Płaszcz i mandryn hydrofilne. Płaszcz wyposażony w ukośny port boczny do podpięcia ssania zewnętrznego, z otworem do ręcznej, płynnej regulacji odsysania. W rozmiarach: 9,5 Fr - 2 sztuki, 11 Fr - 3 sztuki, 13 Fr - 5 sztuk; wszystkie o długości od 45 do 50 cm	TAK