## Część_1
	ZAŁĄCZNIK 2A - WSZSL/FZ-31/25
Część 1- Znacznik tkankowy do oznaczania guzów piersi
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Znacznik tkankowy do oznaczania guzów piersi w chemioterapii, aplikowany przezskórnie. Znaczniki w rozmiarze 15G, długość 19cm, z podziałką kontroli wkłucia co 1 cm. Zbudowane z tytanowego rdzenia powleczonego hydrożelem. Trzy kształty rdzenia (do wyboru przez Zamawiającego). Marker charakteryzujący się długoterminową widocznością w USG (do 12 miesięcy) oraz w MRI i mammografii (trwała widoczność). Produkt sterylny, jednorazowego użytku.	szt.	100	200

## Część_2
	ZAŁĄCZNIK 2A - WSZSL/FZ-31/25
Część 2- Igły biopsyjne wraz z najmem urządzenia do biopsji mammotomicznej - TABELA A
Lp	Opis produktu	J. m.	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Jednorazowa igła biopsyjna z zakończeniem ostrym, o trzech krawędziach tnących, długość 109mm, do biopsji wspomaganej próżnią, w rozmiarze 8G oraz 10G, wraz z zestawem drenów.	szt.	200	600

Najem Urządzenia - TABELA B
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość minimalna miesięcy najmu	Ilość maksymalna miesięcy najmu	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	Numer katalogowy
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [Gx 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K
1	Najem urządzenia do biopsji mammotomicznej wspomaganej próżnią pod kontrolą USG; możliwość zastosowania kanistra próżniowego jednorazowego i wielorazowego. Obsługiwane za pośrednictwem rękojeści lub przełącznika nożnego lub ekranu dotykowego; z możliwością przypisania funkcji dla poszczególnych przycisków na rękojeści oraz ustawienia kilku rozmiarów okna tnącego igły. Urządzenie z możliwością ustawienia profili dla więcej niż jednego operatora, zatrzymania noża wycinającego w dowolnym momencie, ustawienia kilku poziomów siły podciśnienia, podania znaczników przez igłę od dowolnego producenta. Urządzenie kompatybilne z igłami opisanymi w tabeli A (poz.1)	miesiąc	24	36

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ Z TABELI A ORAZ TABELI B					0,00	x	0,00

## Część_3
	ZAŁĄCZNIK 2A - WSZSL/FZ-31/25
Część 3- Siatka do rekonstrukcji piersi
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Siatka całkowicie wchłanialna do rekonstrukcji piersi z syntetycznie wytworzonych jednowłóknowych nici podstawowych. Wykonana z włókien polidioksanonu monofilamentowego (PDO). Czas absorpcji w 50%: 28-42 dni, całkowite wchłonięcie: 180-210 dni. Waga implantu 80-110g/m², wielkość porów 1,5mm, grubość implantu: 0,25-0,45mm.	szt.	50	100

## Część_4
	ZAŁĄCZNIK 2A - WSZSL/FZ-31/25
Część 4- Klipsy chirurgiczne do zabiegów laparoskopowych
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa).Wymiary: długość 8.25 mm, rozwartość ramion: 7.25 mm. Kompatybilne z powtarzalną klipsownicą pneumatyczną, pakowane 12 magazynków w opakowaniu, w każdym nabój z CO2, kompatybilne z klipsownica automatyczna ze sterowaniem pneumatycznym podawania klipsów, śr.10 mm dł. 370 mm na klipsy ML, pakowane po 8 szt. w magazynku, rozbieralna, wyposażona w obrotowe ramie, rękojeść z jednym przyciskiem, otwierana, z komorą do naboi z CO2.	szt.	30	60
2	Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Wymiary: długość 7.9 mm, rozwartość ramion: 8.1 mm, długość zamkniętego klipsa 9 mm, pakowane 20 x 6 klipsów. Kompatybilne z pojedyńczą klipsownicą o śr. 10 mm dł. 330 mm, na klipsy średnio-duże, nierozbieralna, wyposażona w kanał do płukania, jak też obrotowę ramię.	szt.	32	64
					Razem:

	UWAGA! Zamawiający oczekuje użyczenia 3 klipsownic laparoskopowych kompatybilnych z klipsami z pozycji 1. / oraz 4 klipsownic laparoskopowych kompatybilnych z klipsami z pozycji 2.

## Część_5
	ZAŁĄCZNIK 2A - WSZSL/FZ-31/25
Część 5- Siatki przepuklinowe
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. / Ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42.2g/ m². Grubość siatki 0.52 mm. Rozmiar porów 6.5 mm². Nie wymaga dodatkowego mocowania. Rozmiar 7.9 cm x 13.4 cm Medium, lewostronna lub prawostronna - do wyboru	szt.	30	90
2	Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. / Ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42.2g/ m² Grubość siatki 0.52 mm. Rozmiar porów 6.5 mm². Nie wymaga dodatkowego mocowania. Rozmiar 10.3 cm x 15.7 cm Large, lewostronna lub prawostronna - do wyboru.	szt.	160	480
3	Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. / Siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 137.1 g/ m². Grubość siatki 0.69 mm . Rozmiar porów 0.55 mm². Nie wymaga dodatkowego mocowania. Rozmiar 10.8 x 16.0 cm Large, lewostronna lub prawostronna - do wyboru.	szt.	10	30
4	Makroporowa monofilamentowa niewchłanialna siatka polipropylenowa. Niska masa 43.7 g/m² . Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia. Miękka, łatwo dopasowująca się struktura splotu, grubość siatki: 0.44 mm, wielkość porów: 6.29 mm², średnica włókna 0.12 mm. Pozwala na szybkie przerastanie tkanki. Rozmiar 7.5 x 15 cm.	szt.	120	360
5	Makroporowa monofilamentowa niewchłanialna siatka polipropylenowa. Niska masa 43.7 g/m². Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia. Miękka, łatwodopasowująca się struktura splotu, grubość siatki: 0.44 mm, wielkość porów: 6.29 mm², średnica włókna 0.12 mm. Pozwala na szybkie przerastanie tkanki. Rozmiar 15 x 15 cm.	szt.	20	60
6	Makroporowa monofilamentowa niewchłanialna siatka polipropylenowa. Niska masa 43.7 g/m². Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia. Miękka, łatwodopasowująca się struktura splotu, grubość siatki: 0.44 mm, wielkość porów: 6.29 mm², średnica włókna 0.12 mm. Pozwala na szybkie przerastanie tkanki. Rozmiar 30.5 x 30.5 cm.	szt.	20	60
7	Siatka dedykowana do zaopatrywania przepuklin pępkowych. Siatka polipropylenowa, monofilamentna, antyadhezyjna z kieszeniami ułatwiającymi pozycjonowanie i wchłanialnymi włóknami PGA. Siatka z wchłanialnym pierścieniem (PDO – polydioxanon) wchłanialny w 24-32 tyg. pozwalającym na płaskie ułożenie siatki oraz z unikalną, wchłanialną powłoką hydrożelową (wchłanialna w 30 dni). Rozmiar 6.4 cm.	szt.	30	90
8	Siatka dedykowana do zaopatrywania przepuklin pępkowych. Siatka polipropylenowa, monofilamentna , antyadhezyjna z kieszeniami ułatwiającymi pozycjonowanie i wchłanialnymi włóknami PGA. Siatka z wchłanialnym pierścieniem (PDO – polydioxanon) wchłanialny w 24-32 tyg. pozwalającym na płaskie ułożenie siatki oraz z unikalną, wchłanialną powłoką hydrożelową (wchłanialna w 30 dni). Rozmiar 8 cm.	szt.	30	90
9	Siatka polipropylenowa, typu korek lekka makroporowata, przeznaczona do metody Rutkowa. Masa 58.9 g\m² , grubość siatki: 0.44 mm, wielkość porów: 6.29 mm². Rozmiar: 4.1 cm x 4.8 cm.	szt.	10	40
10	Narzędzie dedykowane do mocowania siatek. Ładunki są wchłanialne, zbudowane z PLA (poliaktyd) na bazie kwasu mlekowego. Ładunek wielkości 6.7 mm. część penetrująca 5.9 mm-6.0 mm. Ładunek z gładką głową, wydrążonym rdzeniem i atraumatycznym nagwintowaniem. Średnica głowicy 4.2 mm. Długość trzonu 36 cm. Ładunki całkowicie wchłaniają się po 12-18 miesiącach. Zawiera 30 zszywek. Urzadzenia mają wskaźnik zużycia ładunków, ładunki jednorazowe i sterylne.	szt.	10	30
11	Siatki do zabiegów laparoskopowych: siatki do położenia na jelitach. Ultralekka siatka monofilamentna dedykowana do procedur laparoskopowych. Siatka antyadhezyjna utworzona ze splotu włókien polipropylenowych (PP), włókien kwasu poliglikolowego (PGA). Siatka dwustronna z jedną powierzchnią PP i drugą PGA. Powierzchnia PGA, tzw. "puchnąca" - powleczona biowchłanialnym hydrożelem wchłanialny w 30 dni, na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG). Grubość siatki 0.57mm, rozmiar porów 0.25 mm², waga po absorbcji 51 g/m². Rozmiar : 15.2 x 20.3 cm.	szt.	2	10
12	Siatki do zabiegów laparoskopowych: siatki do położenia na jelitach. Ultralekka siatka monofilamentna dedykowana do procedur laparoskopowych. Siatka antyadhezyjna utworzona ze splotu włókien polipropylenowych (PP), włókien kwasu poliglikolowego (PGA). Siatka dwustronna z jedną powierzchnią PP i drugą PGA. Powierzchnia PGA, tzw. "puchnąca" - powleczona biowchłanialnym hydrożelem wchłanialny w 30 dni, na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG). Grubość siatki 0.57 mm, rozmiar porów 0.25 mm², waga po absorbcji 51 g/m². Rozmiar: 20.3 x 25.4 cm.	szt.	2	10
					Razem: