## Formularz_asortymentowo-cenowy_
	Załącznik nr 2A do postępowania WSZSL/FZ-03/25
	TABELA A -Paski do badania parametrów fizyko - chemicznych oraz analizy elementów upostaciowionych moczu
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość na okres 36 miesięcy	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D	Nazwa handlowa/ nr katalogowy (jeśli dotyczy)	Wytwórca/Producent	Cena jednostkowa netto opakowania handlowego	Wartość netto	Stawka VAT w %	Wartość brutto
A	B	C	D	F	G	H	I	J=FxI	K	L=[(Jx1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]
1.	Paski testowe do badania ogólnego moczu co najmniej 10 – parametrowe umożliwiające ocenę co najmniej: / 1)glukozy / 2) białka / 3) bilirubiny / 4) ciał ketonowych / 5) barwy / 6) obecności erytrocytów / 7) obecności leukocytów / 8) pH / 9) azotynów / 10) urobilinogenu 11) ciężar właściwy	ozn	100 000

Lp.	Tabela B - Informacje uzupełniające, w tym dotyczące materiałów dodatkowych służących wykonaniu testów
1.	Ilość opakowań odczynników, materiałów zużywalnych i innych materiałów niezbędnych do wykonywania badań w skazanych w Tabeli C musi być bezwzględnie dostosowana do ilości wykonywanych oznaczeń określonych w kolumnie „ D” Tabeli A oraz trwałości odczynników. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty przedstawiającej szczegółową specyfikację materiałów niezbędnych do wykonywania badań podając nazwy handlowe i producenta, ceny jednostkowe netto i za opakowania handlowe, łączną wartość netto i brutto, stawki VAT i ilości opakowań handlowych niezbędne do prawidłowego wykonania badań.
2.	Wskazane w Tabeli A ilości badań nie zawierają kalibracji i kontroli jakości wewnątrz i zewnątrz laboratoryjnych
3.	W cenie oferty Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu uczestnictwo w niezależnej porównawczej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej nie rzadziej niż raz na kwartał na dwóch poziomach. Materiały kontrolne do wykonywania badań w zakresie kontroli wewnątrz – laboratoryjnej - kontrola na dwóch poziomach wykonywana codziennie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kontroli wewnątrz - laloratoryjnej na inną gdy oferowana przez wykonawcę nie będziespełniała wymogów kontroli zgodych ze złożonymi regułami Westgarda oraz ze zmianą aplikacji serwisowych dotyczących nowych kontroli.
4.	Zestaw komputerowy musi posiadać system operacyjny MS Windows 10 PRO (ze względu na pracę w sieci z domenami), który jest wymagany w parametrach Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (dalej: LIS) użytkowanego przez Zamawiającego. Wykonawca na koszt własny zobligowany jest do podłączenia analizatora do sieci LIS. Analizator musi posiadać dwukierunkową komunikację systemu z LIS. Zamawiający informuje, iż pracuje w systemie e-LAB. Wykonawca zobowiązany jest podłączyć analizator umożliwiając dwukierunkową transmisję danych

	Tabela C - (Wzór tabeli) - Specyfikacja odczynników i innych materiałów niezbędnych do wykonywania badań w ilościach określonych w kolumnie „D” w Tabeli A – typu kalibratory, bufory, dilulenty, materiały kontrolne, kuwety (próbówki), kontrole, środki myjące, płyny systemowe,materiały zużywalne etc.
L.p.*	Nazwa handlowa	Zawartość opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych niezbędna do prawidłowego wykonania badań w ilości wskazanej w kolumnie D w Tabeli A	Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy (jeśli dotyczy)
A	B	C	D	E	F	G	H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT	J	K
1
2
3
..
…
				łącznie
	*- należy utworzyć tyle kolejnych pozycji ile będzie konieczne

	Tabela D – Najem analizatora oraz sprzętu dodatkowego
L.p.	Opis zestawu	jedn. m.	ilość zestawów	okres najmu wyrażony w liczbie miesięcy	cena jedn. netto	wartość netto	stawka VAT%	wartość brutto	nazwa	nr katalogowy (jeśli dotyczy) Nazwa handlowa / Producent
A	B	C	D	D	E	F=(DxE)	G	H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT	I	J
1.	Najem zautomatyzowanej platformy do badania obrazowego moczu opisanej w Tabeli E oraz zestawu komputerowego z czytnikiem kodów kreskowych. Komputer o min. parametrach HD-200GB, monitor min 21 cali z ekranem dotykowym sterujący pracą platformy drukarka, system operacyjny MS Windows 11 10 PRO, 64 bitowy, min 8GB , UPS - zabezpieczający nieprzerwana pracę komputera przez co najmniej 30 minut lub do zakończenia rozpoczętej pracy platformy.	miesiąc	1	42*
			* liczba miesięcy z uwzględnieniem maksymalnego czasu trwania umowy przedłużonego na warunkach opisanych w paragrafie 5 ust. 5.

Tabela E – ZAUTOMATYZOWANA PLATFORMA DO BADANIA OBRAZOWEGO MOCZU
L.p	Parametry wymagane		Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B					Opis oferowanych analizatorów - należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia w kolumnie B
A	B		C
1	Platforma do badania obrazowego moczu bez konieczności manualnego przenoszenia statywu z badaną próbką pomiędzy modułem do oznaczenia parametrów fizykochemicznych moczu, a modułem osadu moczu.		Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt
2	Możliwość niezależnej pracy modułów / badanie parametrów fizykochemicznych lub badanie elementów upostaciowanych moczu / w sytuacji awarii drugiej jednostki		Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt
3	Wewnątrz-laboratoryjna kontrola jakości przedstawiana graficznie na kartach Levey-Jenningsa		Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt
4	Automatyczny podajnik próbek moczu z możliwością dostawiania statywów w trakcie pracy o pojemności pozwalającej na załadowanie min. 30 próbek jednorazowo		Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt
5	Nowa platforma do badania obrazowego moczu		wymagany
6	Oznaczenie min. 10 parametrów fizykochemicznych moczu, w tym: pH, ciężar właściwy, białko, glukoza, ciała ketonowe, bilirubina, urobilinogen, azotyny, leukocyty, erytrocyty. Metoda odczytu z pól testowych polegająca na pomiarze z użyciem detektora cyfrowego oprogramowanego na długości fali z całego spektrum RGB.		wymagany
7	Możliwość jednorazowego załadowania na pokład analizatora min. 100 testów w postaci kaset odczynnikowych. Stabilność na pokładzie min. 7 dni. Automatyczne usuwanie zużytych arkuszy odczynnikowych		wymagany
8	Automatyczne wykrywanie elementów osadu moczu, tj.: krwinki czerwone, krwinki białe, skupiska krwinek białych, nabłonki płaskie, nabłonki okrągłe, nabłonki przejściowe, wałeczki patologiczne, śluz, drożdże, bakterie(pałeczki, ziarniniak)i, plemniki, kryształy		wymagany
9	Każdy moduł wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów kreskowych		wymagany
10	Ilościowe oznaczenie elementów upostaciowionych -Leukocytów i Erytrocytów		wymagany
11	Całodobowa gotowość do pracy		wymagany
12	Możliwość zarządzania odczynnikami i czynnościami konserwacyjnymi		wymagany
13	Ciężar właściwy oznaczany metodą refraktometryczną		wymagany
14	Konfekcja odczynnikowa min 100 pasków		wymagany
15	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w ramach najmu pipet automatycznych o objętości wymaganej do rekonstrukcji kontroli/kalibratorów/odczynników do oferowanego systemu analitycznego		wymagany
16	Nieodpłatna aktualizacja oprogramowania przez cały okres trwania umowy		wymagany
17	Funkcja zdalnego dostępu serwisu do analizatora bez dostępu do danych pacjenta		wymagany

TABELA F
L.p.	Przedmiot zamówienia
1	Opisany w Tabeli A	…………… zł brutto
2	Opisany w Tabeli C	…………… zł brutto
3	Opisany w Tabeli D	…………… zł brutto
				łącznie	…….. zł brutto

Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym