## Część_1
Część 1- Akcesoria do wykonywania pomiarów metodą Svana-Ganza
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Cewniki termodylucyjne Svana-Ganza do pomiaru ciśnień i pojemności minutowej serca, widoczność końcówki w skopii RTG, markery na cewniku co 10 cm, pomiar ciśnienia w odcinku początkowym i na końcu cewnika.	szt.	1	5
2	Igła angiograficzna punkcyjna do techniki Seldingera 1.3x70 mm, przezroczysty ergonomiczny uchwyt, igła cienkościenna ze stali nierdzewnej, z ostrym szlifem (kąt ścięcia 16 stopni), odporna na zagięcia, laserowo ostrzona zapewnia maksymalną atraumatyczność, kompatybilność z prowadnikiem do 0,038”.	szt.	50	500
3	Czujnik ciśnieniowy do pomiaru ciśnienia metodą krwawą. Przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym 3 ml/h, dwudzielna komora kroplowa z zatrzymującym powietrze filtrem hydrofilnym z membraną 15 µm, który zapobiega przedostawaniu się powietrza do obiegu przetwornika, wysoka odporność na zakłócenia bez konieczności stosowania elementów korygujących, połączenie z kablem interfejsowym PINOWE, wodoszczelne, układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek.	szt.	50	500
4	Rampa 3 kranikowa, wysokociśnieniowa testowana do ciśnienia 70 bar (1000 psi) z adapterem rotacyjnym i łącznikiem luer lock, bardzo płynne przekręcanie kraników, ergonomiczny kształt, kraniki ustawione w wersji OFF, długość drenu 120-200 cm (do wyboru przez Zamawiającego), możliwość zastosowania ciśnienia co najmniej 1000 psi (70 bar), końcówki luer (male-female), możliwość podawania kontrastu z prędkością przepływu co najmniej 25 ml/s, przezroczyste umożliwiające wizualną ocenę czy nie ma pęcherzyków powietrza w układzie elastyczne – nie powodujące naprężeń i pociągania cewnika po połączeniu.	szt.	10	100
5	Zestaw do zabiegów ostrodyżurowych składający się z: / -Chusty angiograficznej o wym. 208x330 cm wykonanej z tkaniny typu SMS z dwoma okrągłymi otworami o śr. 12 cm podklejonymi delikatną folia przylepną wchodząca 2,5 cm w światło otworu (sam otwór 7cm). Otwory umieszczone 80 cm od górnego brzegu chusty. Wzmocnienie w strefie krytycznej o wym. 81x122 cm. Przezroczysty panel z prawej stron o wym. 69x330 cm / - Fartucha wzmocnionego zabiegowego XL, wykonanego w całości z włókniny SMS, przy szyi zapinanego na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min. 7 cm, troki powinny być złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności / -Rampy trójdrożnej wysokociśnieniowej OFF z adapterem rotacyjnym, / -Przewodu wysokociśnieniowego 84 BAR dł.200 cm, końcówki luer (male-female), możliwość podawania kontrastu z prędkością przepływu co najmniej 25 ml/s, przezroczyste umożliwiające wizualną ocenę czy nie ma pęcherzyków powietrza w układzie elastyczne – nie powodujące naprężeń i pociągania cewnika po połączeniu	zest.	2500	4600
	-Misek 120ml, 250 ml przezroczystych z miarką / -Miski 500 ml niebieska z miarką / -Gazików 7,5x7,5cm– 20 szt. / -Igły do znieczulenia (21G, 23G) z bezpieczną osłoną zapobiegającą przypadkowemu skaleczeniu / -Skalpela roz. 11 z integrowaną osłoną zapobiegającą przypadkowemu skaleczeniu / -Strzykwawki 3 częściowej typu Luer Lock 20ml 2 szt. / -Strzykawki 3 częściowej typu Luer Lock 10ml - zółta 1 szt. / -Strzykawki 3 częściowej typu Luer Lock 5ml 1 szt. / -Strzykawki 3 częsciowej typu Luer Lock 10ml 1 szt. / - Prowadnika Diagnostycznego 150 cm 0,035” / -Osłony foliowej / -Czapki 140x140 – 2szt / -Chusty 140x150 cm jako podłoże służące na stolik zabiegowy / -Serwety absorbującej 60 x 90 - 2 szt , / -2x etykiety samoprzylepna z nadrukiem zawierająca informacje o nazwie zestawu, nr katalogowym, datą ważności / - Zestawu transferowego -transofix 2 szt , / -Osłony foliowej na kamerę 250x13 – 1 szt , / -Osłony na uchwyt lampy – 1 szt, / -Serwety do nakłucia 76 x 76 cm z otworem samoprzylepnym o wym 3x5 cm i warstwą wysokochłonną wokół otworu
					Razem:

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_2
Część 2 - Prowadniki diagnostyczne do koronarografii wraz z najmem aparatu do pomiarów FFR oraz mikrokrążenia
					TABELA A
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Prowadnik diagnostyczny do koronarografii stalowy, hydrofilny 150-190 cm, 260-300 cm (do wyboru przez Zamawiającego).	szt.	5	30
1 2	Prowadnik diagnostyczny do koronarografii hydrofilny, 0,014” z wbudowanym czujnikiem w końcówce pozowalający na pomiary FFR oraz ocenę mikrokrążenia wieńcowego.	szt.	100	400
TABELA B
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Ilość m-cy dzierżawy	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	Numer katalogowy
A	B	C	D	E	F	G=DxExF	H	I= [Gx 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K
1	Najem aparatu do pomiarów FFR oraz mikrokrążenia, kompatybilnego z prowadnikieami opisanymi w tabeli A, poz. 1 i 2.	szt.	1	24
					RAZEM TABELA A i B:

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_3
Część 3 – Asortyment do PTCA i CTO
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Opaska uciskowa na tętnicę promieniową, opatrunek jednorazowy z punktowym uciskiem na miejsce nakłucia tętnicy promieniowej, komora uciskowa wypełniona powietrzem (nominalna objętość 13 ml, maksymalna 18 ml), dokładnie kontrolowana siła ucisku przez dopełnienie lub upuszczanie powietrza z komory za pomocą strzykawki, transparentny materiał pozwala na obserwację uciskanego miejsca i bezpieczną kontrolę hemostazy, czas utrzymania ok. 2 h, dostępny w rozmiarach: standardowym i większym - opaska dłuższa 5 cm, w zastawie z dedykowaną strzykawką. Rozmiar opaski do wyboru przez Zamawiającego.	szt.	50	1000
2	Mikrocewnik do drobnych tętnic wieńcowych: o cienkiej ścianie, zbrojony siateczką stalową w warstwie środkowej, od wewnątrz pokryty poliuretanem, pokrycie hydrofilne na całej długości z wyjątkiem proksymalnych 60 cm, duże światło, temperowane: proksymalnie średnica zewnętrzna 2.6 Fr (0.87 mm), średnica wewnętrzna 0.021” (0.055 mm), dystalnie średnica zewnętrzna 1.8 Fr (0.60 mm), średnica wewnętrzna 0,018” (0.045 mm), miękka, atraumatyczna, elastyczna końcówka z ultramałym, profilem wejścia 1.8 Fr (0.60 mm), złoty marker na końcówce poprawia widoczność w skopii, dystalne 13 cm elastyczne, dostępne długości 130 i 150 cm (do wyboru przez Zamawiającego).	szt.	60	120
3	Cewnik balonowy do PTCA półpodatny: balon półpodatny, wykonany z nylonu, trójkrotnie sfałdowany (dla małych średnic < 2 mm dwukrotnie), marker platynowy na obu końcach balonu dla średnic >= 2.0 mm (dla średnic 1.25 i 1.5 mm pojedynczy), duży wybór średnic i długości (do wyboru przez Zamawiającego):, średnice 1.25 – 4.00 mm długości 10 – 40 mm, NP 6 atm, RBP 14 atm (12 atm dla średnic 3.5 i 4.0 mm) mała, stożkowato ścięta końcówka z małym profilem wejścia 0.42 mm, pokrycie hydrofilne na 32 dystalnych cm, pozostała część proksymalna pokryta silikonem system doprowadzający: technologia RX – wejście dla prowadnika 25 cm od końca proksymalnego długość 145 cm, średnica zewnętrzna części proksymalnej 2.0 Fr, średnica zewnętrzna części dystalnej 2.4 Fr / 2.5 Fr / 2.6 Fr dostępny 1.25 / 10 o bardzo małym profilu wejścia 0.40 mm, wszystkie rozmiary są kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5 Fr, służy do podparcia prowadników przy pokonywaniu gałęzi bocznych, pokrycie hydrofilne cewnika, o niskim profilu wejścia 0,017” sztywna proksymalna końcówka zapewnia doskonałą manewrowalność, taperowana i elastyczna końcówka dystalna, dwa markery zapewniające dobrą widoczność końcówek cewnika w skopii – jeden dla OTW, jeden dla RX, współpracuje z cewnikiem prowadzącym o świetle wewnętrznym minimum 0,056” (1,44 mm), kompatybilny z prowadnikiem 0,014” (0.36 mm), długość 140 cm. Cewnik balonowy do zmian złożonych, zmodyfikowany shaft stopniowo sztywniejszy od końca dystalnego do proksymalnego, nacięcia wykonane laserem, ze zwiększoną odpornością na załamanie struktury podłużnej oraz skuteczniejszą popychalnością i przechodzeniem do zmiany długość shaftu 145 cm, średnica shaftu dystalnie 2.4 – 2.5 Fr, proksymalnie tylko 1.9 Fr (lepsze dojście do bifurkacji), wzmocnione, trwałe pokrycie hydrofilne na dystalnym końcu, elastyczna końcówka z ultramałym profilem wejścia 0,40 mm i crossing profile 0,026” dla średnic ≤ 2.25 mm; średnice 1.25 – 1.50 – 2.0 – 2.25 – 2.50 – 2.75 - 3.0 mm długości 10 – 15 – 20 mm (średnice i długości do wyboru Zamawiającego); balon półpodatny wykonany z mocnego nylonu, specjalne zwinięcie umożliwia ponowne sfałdowanie po dylatacji ciśnieniem RBP ; specjalnie zaprojektowane „gładsze” ramiona balonu ; NP. 6 atm, RBP 14 atm.	szt.	20	250
4	Prowadnik diagnostyczny hydrofilny, średnice: 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038” (do wyboru przez Zamawiającego), dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper), końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia (do wyboru przez Zamawiającego); rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej w poliuretanie, dodatkowo zatopione nitki wolframowe, trwała powłoka hydrofilna na całej długości, atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu, dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej, dostępne w opcji z kształtowalną końcówką, długości: 50, 80, 120 ,150, 180, 220, 260 oraz 300 cm. Sztywność oraz długość do wyboru przez Zamawiającego.	szt.	50	240
5	Cewnik do koronarografii diagnostycznej, średnice 4, 5, lub 6 Fr, długości 65, 80, 90, 100 lub 110 cm, dwuwarstwowa ściana poliuretanowa z PTFE, warstwa wewnętrzna utwardzona nylonem, zbrojony podwójnym oplotem stalowym, kontrola trakcji 1:1, wysoka odporność na załamanie struktury podłużnej, miękka końcówka, atraumatyczna dla ściany naczynia (dystalne 2 cm bez zbrojenia), duże światło przy małej średnicy zewnętrznej, średnica wewnętrzna: dla 4 Fr = 0,041”/ 1.03 mm ;dla 5 Fr = 0,047” / 1.20 mm ;dla 6 Fr = 0,051” / 1.30 mm; dobry przepływ kontrastu do 22 ml/sek, odporność na wysokie ciśnienia podania kontrastu do 1000 psi, z otworami bocznymi lub bez, duży wybór krzywizn, w tym dostępne krzywizny do dostępu promieniowego Radial: Tiger I / Tiger II 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 / BLK 4.0. Krzywizna, średnica oraz długość do wyboru przez Zamawiającego.	szt.	1500	4500
6	Cewnik prowadzący hydrofilny dedykowany do dostępu promieniowego. Cewnik prowadzący posiadający krzywiznę dedykowaną wyłącznie dla dostępu promieniowego z przynajmniej 5 różnymi wielkościami/rozmiarami tej krzywizny (do wyboru przez Zamawiającego). Pokrycie cewnika hydrofilne za wyjątkiem odcinka 7 cm w części dystalnej oraz 25 cm w części proksymalnej, miękka, atraumatyczna końcówka , kontrola trakcji 1:1, bardzo dobra widoczność w skopii, długość: 100 cm, dostępne średnice o parametrach: 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr (do wyboru przez Zamawiającego), duża średnica wewnętrzna cewnika 5 Fr - 0,058”, 6 Fr – 0,071”, 7Fr-0,082”, 8Fr-0,091”; cewniki 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr dostępne z otworami bocznymi.	szt.	50	200
7	Zestaw do zamykania miejsc po nakłuciu tętnicy udowej, bioresorbowalny zamykacz wkłuć naczyniowych, zamykanie naczynia od wewnątrz (kotwica) i zewnątrz (kolagen), wszystkie komponenty wchłanialne do 90 dni, system umożliwiający zamykanie otworów po introducerach 5F - 8F, dwa mechanizmy homeostatyczne: mechaniczny (kanapka) i biochemiczny (kolagen), w zestawie: urządzenie zamykające, koszulka, lokalizator arteriotomii, prowadnik, zamykacze w dwóch rozmiarach: 6F dla wkłucia 5-6F oraz 8F dla wkłucia 7-8 F (do wyboru przez Zamawiającego).	zest.	25	150
8	Koszulka naczyniowa do dostepu promieniowego - średnice 4-7F długość 7 i 10 cm, w zestawach mikroprowadniki 0,025”, 0,021” i 0,018” o długości co najmniej 45 cm ; w zestawach dostępne igły z krótkim ostrzem 22G x 1 3/8 (0,7x35mm); 21G 1 3/8 (0.8mmx35mm); 20G x 1 3/8 mm (0,9x35mm); dostępne koszulki z powłoką hydrofilną. Średnica, długość, rozmiar prowadnika oraz rozmiar igły do wyboru przez Zamawiającego.	szt.	50	1000
9	Koszulka naczyniowa do dostepu udowego - średnice 4-9F długość 7 i 10 cm, w zestawach z prowadnikiemi 0,038” długości co najmniej 45 cm (średnica i długość do wyboru przez Zamawiającego).	szt.	200	1000
10	Prowadnik interwencyjny, długość 180cm z opcją przedłużki , średnica 0,014'' (0,36mm) , rdzeń hybrydowy ze stali nierdzewnej proksymalnie 140 cm (o większej sztywności) i z nitinolu dystalnie 40 cm (o większej elastyczności) , zatopiony w poliuretanie , pokrycie hydrofilne na dystalnych 25 cm, pokrycie PTFE na proksymalnym odcinku 155 cm, końcówka prosta z markerem platynowym na dystalnych 3 cm; z dostępnymi opcjonalnymi różnymi obciążeniami końcówki 0.6gf do 3.6gf (do wyboru przez Zamawiającego).	szt.	10	200
11	Kontrolery do odłączania spirali embolizacyjnych- dedykowany do odpalania spiral obwodowych- konieczność kompatybyliności ze spiralami embolizacyjnymi z poz. 12.	szt.	5	10
12	Spirale embolizacyjne obwodowe (samodzielnie układające się w naczyniu) o różnych średnicach 2-20mm i długości 2-40 cm (do wyboru przez Zamawiającego); z krótki czasem odłączenia (do 0,7s).	szt.	5	10
13	Cewnik balonowy wysokociśnieniowy najnowszej generacji do PCI non compliant do zmian trudnych: średnica szaftu: 1.9 Fr (0.63 mm) proksymalnie, 2.5 Fr (0.84 mm) w części środkowej, 2.6 Fr (0.86 mm) dystalnie, długość użytkowa 145 cm, podwójny marker balonu, krótkie i zaokrąglone ramiona balonu (3.0 mm długości) gwarantują bezpieczeństwo dzięki precyzji, precyzyjne działanie balonu tylko w obrębie zmiany chorobowej, ciśnienie nominalne 12 atm (1216 kpa), rbp 22 atm dla 2.0-4.0 mm i 20 atm dla 4.5-5.0 mm, profil wejścia 0.43 mm tj 0.017”, krótki i elastyczny tip o długości 2.9 mm, powłoka hydrofilna w części dystalnej za wyjątkiem balonów o długości 6 i 8 mm, balon trójwarstwowy wykonany z elastomeru, poliamidu i elastomeru, wzmocniony port wyjściowy systemu Rx dla lepszej popychalności, dostępne długości 6,8,12,15,20, 25,30 mm i średnice od 2,0-5,0 mm (do wyboru przez Zamawiającego).	szt.	25	200
					Razem:

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_4
Część 4 - Stenty wieńcowe wraz z oprzyrządowaniem do wykonywania plastyk wieńcowych oraz najem aparatów do OTC
TABELA A
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Prowadnik do PCI.	szt.	20	400
2	Prowadnik do CTO.	szt.	10	100
3	Cewnik balonowy uniwersalny.	szt.	350	700
4	Cewnik balonowy wysokociśnieniowy NC z dostępnym rozmiarem średnic od 1,5mm do 6mm (do wyboru przez Zamawiającego).	szt.	350	700
5	Stentu typu DES, stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem najnowszej generacji o nietypowych średnicach i do bardzo długich zmian. Stent ze stopu kobaltowo-chromowego, którego podstawę w ponad 50% stanowi kobalt, a żelazo nie przekracza 3%, typu slotted tube; stent ze stałym polimerem uwalniający analog Rapamycyny (everolimus); grubość ściany stentu 0,0032” dla wszystkich rozmiarów, crossing profile 0,039” dla rozmiaru 3,0/18 mm, długość systemu doprowadzającego 145 cm, przedział średnic: 2,0–4,0mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25, 3,5; 4,0) ,możliwość post dylatacji dla rozmiarów 2.0-3.25 mm do średnicy 3,75 mm i dla rozmiarów 3.5-4.0 mm do 5.5 mm; długości: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 mm oraz w wybranych średnicach długości 48mm dla wszystkich oferowanych średnic; ciśnienie nominalne 9 atm dla średnic 2.0-2.5 i 12 atm dla pozostałych rozmiarów RBP: 16 atm dla wszystkich rozmiarów, dobry dostęp do bocznic (maksymalna średnica otwarcia pojedynczej celi stentu dla średnicy 3.0 mm wynosi 4.0 mm), długość stent – to - shoulder (STS) – 0,65 mm, skrócenie stentu przy ciśnieniu nominalnym: 0% . Średnica oraz długość do wyboru przez Zamawiającego.	szt.	350	700
6	System do zamykania miejsc po nakłuciu tętnicy udowej/ żyły udowej do dostępów o średnicy od 5 do 21F.	szt.	150	400
7	Cewnik OCT do obrazowania wewnątrzwieńcowego.	szt.	25	550
TABELA B
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Ilość m-cy najmu	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	Numer katalogowy
A	B	C	D	E	F	G=DxExF	H	I= [Gx 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K
1	Najem dwóch aparatów do wykonywania OCT, zintegrowanych z dostępnymi w pracowni angiografami firmy Philips (Azurion 7 M12 oraz Azurion 7 M20), będącymi własnością Zamawiającego oraz oferowanymi cewnikami (Tabela A).	szt.	2	24
					Razem Tabela A i B:

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_5
Część 5 - Cewnik ultrasonograficzny i worki do sanek wraz z użyczeniem aparatów do IVUS i FFR
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Worki jednorazowe do sanek - kompatybilne z cewnikami (poz.2).	szt.	50	600
2	Cewnik do ultrasonografii - Napęd 5:5 obroty rdzenia obrazującego – 30 obrotów na sekundę / - Przetwornik ultradźwiękowy o częstotliwości – 60 MHz / - Rozdzielczość osiowa – 22 µm / - Długość od końcówki dystalnej do przetwornika – 20mm / - Położenie markera radiocieniującego – 5mm od końcówki dystalnej / - Maksymalna głębokość penetracji – 6mm / - Długość robocza cewnika – 135cm / - Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzącym 5F / - Budowa teleskopowa umożliwiająca badanie naczynia na długości 150mm bez zmiany pierwotnego położenia cewnika. / -Teleskop cewnika ze znacznikami zewnętrznymi umożliwiającymi ocenę położenia głowicy	szt.	50	600
					Razem:

	Dostawca w trakcie obowiązywania umowy zapewni użyczenie dwóch aparatów do wykonywania IVUS (jeden zintegrowany ze stołem hemodynamicznym; drugi mobilny) z opcją wykonywania USG wewnątrzsercowego; z oprogramowaniem uławtwiajacym analizę zmian oraz zestawem wyciagarek automatycznych kompatybilnych z systemem

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_6
Część 6 - Zestawy do nakłucia tętnicy promieniowej, cewniki, zestaw do perikardiocentezy
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej ( 0,018”). / Zawiera: introduktor, dylator, prowadnik 0,018” i igłę 21G x 4 cm lub prowadnik 0,025" i igłę 20G x 4 cmm (do wyboru przez Zamawiającego). Długość 7 cm i 11 cm, średnica 4F – 6F, długość prowadnika 40 cm i 50 cm – wszystkie parametry do wyboru przez Zamawiającego.	zest.	2000	4500
2	Cewniki diagnostyczne kardiologiczne. Szeroka gama krzywizn, w tym Hockey Stick, Multipurpose, Coronary Bypass (do wyboru przez Zamawiającego). Dostępne rozmiary: 4F; 5F; 6F (do wyboru przez Zamawiającego), wytrzymałość ciśnieniowa 1200 PSI. Światło wewnętrzne: 4F: 0,042", 5F: 0,047", 6F: 0,054. 55 krzywizn dla 6F. Cewniki zbrojone, wysoki przepływ. Kompatybilne z prowadnikiem 0,038”. Długości cewników 80 cm, 100 cm, 110 cm ( Pigtail ) i 125 cm (do wyboru przez Zamawiającego).	szt.	500	3000
3	Cewnik prowadzący: cewnik pokryty hydrofilnie na 68 cm, końcówka dystalna niepokrywana na długości 7 cm, segment proksymalny niepokrywany na 25 cm. Dostępne 80 rodzajów krzywizn, w tym do LCA, RCA, Bypass (do wyboru przez Zamawiającego). Dostępne średnice: 5F, 6F, 7F, 8F (do wyboru przez Zamawiającego). Duże średnice wewnętrzne: 5F: 0,058", 6F: 0,071", 7F: 0,082", 8F: 0,091". Długość robocza 100 cm.	szt.	100	500
4	Zestaw do wykonywania perikardiocentezy, składający się z zestawu igieł, prowadnika; poszerzadła, cewnika do drenażu i strzykawki.	zest.	1	30
5	Krótki zestaw do nakłucia tętnicy udowej z igłą. Zawiera: introduktor, dylator, prowadnik 0,035” i igłę 18G oraz 0,038" i igłę 18G. Długość 11 cm. Średnica 5F – 8F (do wyboru przez Zamawiającego). Długość prowadnika 50 cm. Prowadnik ze stali nierdzewnej. Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem. Posiada szczelną zastawkę hemostatyczną. Ramię boczne zakończone kranikiem. Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego. Dylator z zatrzaskiem. Rozmiary kodowane kolorami. Duże światło wewnętrzne.	zest.	10	300
					Razem:

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_7
Część 7 – Akcesoria do CTO
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Prowadniki specjalistyczne do angioplastyki. Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej. Średnica 0,014”. Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej. Dystalna część prowadnika upleciona z 15 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika. Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu. Sztywność końcówki 0,5 g i 0,7 g (do wyboru przez Zamawiającego). Końcówka cieniująca 3 cm. Kształt końcówki: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 2 cm, „J” oraz pre-shape (do wyboru przez Zamawiającego). Pokrycie hydrofilne na oplocie. Dostępne długości: 190 cm i 300 cm (do wyboru przez Zamawiającego). Prowadnik uniwersalny do zabiegów prostych i w naczyniach o krętej anatomii oraz do zabiegów w ciasnych zmianach.	szt.	500	3000
2	Prowadniki do rekanalizacji przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych (CTO). Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej. Średnica 0,014”. Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej. Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu. Powłoka hydrofilna z płaszczem polimerowym i częścią dystalną pokrytą silikonem. Dystalna część upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika. Kształt końcówki: prosta, „J” i pres-shape (do wyboru przez Zamawiającego). Dostępne długości: 180cm, 190cm i 300 cm (do wyboru przez Zamawiającego). Dostępny prowadnik z płaszczem polimerowym na dystalnej części prowadnika o długości 200cm. Dostępność prowadników z końcówką taperowaną do 0,009 i 0,010”.	szt.	100	600
3	Prowadniki specjalnego przeznaczenia przy zabiegach CTO wysokospecjalistyczne. Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej. Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej. Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu. Średnica: 0,010” i 0,014” (do wyboru przez Zamawiającego). Dystalna część prowadnika upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika. Końcówka cieniująca 3 cm, 11 cm. Kształt końcówki: prosta , pre-shape (do wyboru przez Zamawiającego) . Pokrycie hydrofilne na dystalnych 40 cm, 41cm, 50 cm lub 170 cm (do wyboru przez Zamawiającego). Dostępne długości: 180 cm,190 cm, 200cm, 300 cm i 330 cm (do wyboru przez Zamawiającego).	szt.	10	200
4	Prowadniki dedykowane do zabiegów CTO. Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej. Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej. Dostępne końcówki taperowane o średnicy: 0,011" i 0,012" (do wyboru przez Zamawiającego). Rdzeń zbudowany z jednego kawałka drutu. Dystalna część rdzenia wzmocniona oplotem z 6 drutów. Oplot zewnętrzny składający się z 8 splotów drutów, każdy ze splotów zbudowany jest z 7 drutów. Prowadniki z dystalną częścią uplecioną z 63 drutów. Dostępne sztywności końcówki: 2g, 4g, 6g (do wyboru przez Zamawiającego). Dostępna końcówka cieniująca 15 cm. Dostępne pokrycie hydrofilne na dystalnych 40 cm. Dostępne długości 190cm, 300cm (do wyboru przez Zamawiającego).	szt.	10	200
5	Prowadniki do kolaterali. Średnica 0,014”. Prowadnik wykonany ze stali 316L. Dystalna część prowadnika upleciona z 19 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika. Część spiralna na długości 19 cm. Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu. Sztywność końcówki 0,3 g. Końcówka cieniująca 3 cm (platyna). Kształt końcówki: pre-shape 1 mm. Pokrycie hydrofilne na dystalnych 52 cm. Szaft prowadnika pokryty PTFE. Dostępne długości: 190 cm i 300 cm (do wyboru przez Zamawiającego). Prowadnik do złożonych zabiegów PCI, szczególnie do przechodzenia przez bardzo ciasne i kręte zmiany oraz do dostępu retrograde (przechodzenie przez kolaterale).	szt.	1	30
6	Mikrocewnik do CTO posiadający taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,6 F i dystalnej 1,9 F, kanał wewnętrzny pokryty PTFE, o średnicach: dystalnie 0.017”, proksymalnie 0.022”, zewnętrzna średnica szaftu : tip-1,4 F, dystalnie-1,9 F, proksymalnie-2,6 F. Oplot wykonany z 18 drutów stalowych, dostępny w długości 135 cm i 150 cm (do wyboru przez Zamawiającego), średnica wewnętrzna końcówki 0,016”. Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 70 cm szaftu (dla mikrocewnika o długości 135 cm) i 85 cm (dla mikrocewnika o długości 150 cm). Posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę. Końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopi dzięki zawartości proszku wolframowego.	szt.	1	50
7	Mikrocewnik do CTO: posiadający taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,8 F i dystalnej 2,6 F. Mikrocewnik zbrojony splotem wolframowym. Dostępny w długościach 135 cm i 150 cm (do wyboru przez Zamawiającego), średnica wewnętrzna końcówki 0,015”, średnica wewnętrzna szaftu 0,018”. Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”. Maksymalne ciśnienie 300 psi. Posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 60 cm szaftu.	szt.	1	10
8	System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych: Zawiera: pętlę, torker, samorozrywalny introduktor ( dla łatwiejszego wprowadzenia pętli ) i cewnik. Rozmiar cewnika 6F – 7F (do wyboru przez Zamawiającego); średnice pętli: 6-10 mm, 9-15mm, 12-20mm,18-30mm, 27-45mm (do wyboru przez Zamawiającego); długość pętli 120 cm; długość cewnika 100 cm. System składający się z trzech połączonych ze sobą pętli nitinolowych. System umożliwiający także repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej. / Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi doskonałą widoczność w skopii. Cewnik odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą pod kątem 15 stopni umożliwiającą sterowanie systemem.	zest.	1	10
9	System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych / • Zawiera: pętlę, torker, samorozrywalny introduktor ( dla łatwiejszego wprowadzenia pętli) i cewnik / • Rozmiar cewnika 4F, 6F (do wyboru przez Zamawiającego) / • Pętla wykonana z nitinolu i wolframu, pokryta złotem, co zapewnia doskonałą widoczność w skopii / • Pojedyncza pętla ustawiona pod kątem 90 stopni / • Rozmiary pętli: 5 mm; 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm (do wyboru przez Zamawiającego) / • Długość pętli: 65 cm i 120 cm (do wyboru przez Zamawiającego) / • Długość cewnika 48cm, 100 cm (do wyboru przez Zamawiającgo) / • Pętla z wypustką ułatwiającą uchwycenie małych obiektów / • Cewnik odporny na załamania i zagięcia z markerem na dystalnym końcu	zest.	1	10
10	Mikrocewnik do CTO wysokospecjalistyczny, / zbrojony oplotem z 14 drutów, o średnicy zewnętrznej szaftu w odcinku dystalnym 0,71 mm ( 2,1F ) i odcinku proksymalnym 0,95mm (2,9 F ). Dostępny w długościach 135 cm i 150 cm (do wyboru przez Zamawiającego), średnica wewnętrzna końcówki 0,015”, średnica wewnętrzna szaftu 0,019”. Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”. Maksymalne ciśnienie 300 psi. Posiada pokrycie hydrofilne na dystalnych 70 cm dla długości 135 cm oraz 85 cm dla długości 150 cm.	szt.	1	10
					Razem:

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_8
Część 8 - Akcesoria do zapobiegania i leczenia restenozy i zakrzepicy w stencie
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Stenty chromowo – kobaltowe, konstrukcja hybrydowa, pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu oraz aktywną powłoką, zawierającą biodegradowalny polimer kontrolowanie uwalniający sirolimus: pasywna powłoka (węglik krzemu) nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zapobiega wykrzepianiu na powierzchni przęseł stentu), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyspiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia, aktywna powłoka zawiera biodegradowalny polimer, który w sposób kontrolowany uwalnia sirolimus, biodegradowalny polimer na bazie PLLA (Poly-L-Lactic Acid); lek: sirolimus, dawka leku: 1,4 µg/mm² ; dostępne długości: 9; 13; 15; 18; 22; 26; 30; 35; 40 mm (do wyboru przez Zamawiającego), dostępne średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm (do wyboru przez Zamawiającego); różne grubości przęseł stentu (uzyskanie optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej): 60 µm (0,0024”) dla średnic 2,25 - 3,0 mm (71 µm wraz z polimerem); 80 µm (0,0031”) dla średnic 3,5 - 4,0 mm (91 µm wraz z polimerem); crossing profile 0,042” (1,08 mm) dla średnicy 3,0 mm (w najszerszym miejscu); ciśnienie nominalne (NP): 10 atm, ciśnienie RBP: 16 atm, czas biodegradacji polimeru ok. 24 miesiące; konstrukcja „double helix” (double helix – podwójna spirala) pozwala na uzyskanie doskonałej elastyczności, zwiększając dostarczalność stentu do zmiany i możliwość przechodzenia przez kręte naczynia. Łączniki i przejścia w konstrukcji „podwójnej spirali” zapewniają gładkie przemieszczanie stentu	szt.	300	1000
	bez efektu „rybiej łuski”; skracalność po rozprężeniu 0%; możliwość doprężenia: do 3,5 mm (ø 2,0 – 3,0 mm); do 4,5 mm (ø 3,5 – 4,0 mm); shaft dystalny pokryty hydrofilnie, shaft proksymalny hydrofobowo, shaft proksymalny: 2,0F; shaft dystalny: 2.7F (ø 2,25 – 3,0 mm); 2.9F (ø 3,5 - 4,0 mm); rekomendowany cewnik prowadzący: 5F.
2	Cewnik do aspiracji skrzeplin z naczyń wieńcowych: długość 145 cm, dostępny w wersji 6F, polimerowy shaft dystalny pokryty, substancją hydrofilną na odcinku 25 cm, wzmocniony shaft proksymalny (PEEK system) zwiększający odporność na złamanie, zewnętrzna średnica cewnika w odcinku dystalnym/środkowym/proksymalnym: 0,067”/0,067”/0,051” , wewnętrzne pole powierzchni cewnika w odcinku dystalnym/środkowym /proksymalnym: 0,93 mm2/0,83 mm2/0,95 mm2, światło aspiracyjne o średnicy 0,043” dla cewnika 6F, prędkość ekstrakcji wody 1,6 ml/s, marker platynowo-irydowy umieszczony w odległości 3 mm od końcówki, rurka przedłużająca z zaworem odcinającym, strzykawka aspiracyjna 60 ml z blokadą, filtry na skrzeplinę.	szt.	10	60
3	Stenty do pokrywania miejsc perforacji w tętnicach wieńcowych.	szt.	2	20
4	Cewnik balonowy pół-podatny, uwalniający lek / • Lek: Paclitaxel / • Dawka leku: 3 µg/mm² / • Konstrukcja hypotube / • Materiał SCP (polimer semikrystaliczny) / • Złożenie trójzakładkowe / • Dostępne długości: 10; 15; 20; 25; 30 mm (do wyboru przez Zamawiającego) / • Dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm (do wyboru przez Zamawiającego) / • Crossing profile: 0,845 mm (0,033”) dla cewnika 3,0 mm / • System przenoszenia siły typu EFT / • Ciśnienie nominalne (NP): 7 atm / • Ciśnienie RBP: / o 13 atm (ø 2,0 – 3,5 mm) / o 12 atm (ø 4,0 mm) / • Shaft proksymalny: 2.0F / • Shaft dystalny: / o 2.5F (ø 2,0 – 3,5 mm) / o 2.6F (ø 4,0 mm) / • Dwa markery na każdym z końców balonu, wkomponowane specjalną techniką w system tak, aby nie pogrubiać profilu balonu / • Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F / • Kissing technique dla cewnika prowadzącego 6F (0,070”) dla dwóch balonów max. 3,5 mm / • Udokumentowane utrzymywanie się leku w ścianie naczynia przez co najmniej 6 dni.	szt.	2	50
5	Cewnik przedłużający w systemie szybkiej wymiany Rx dla cewnika prowadzącego, / • Kompatybilny z cewnikami prowadzącymi 5F, 6F, 7F, 8F / • Długość użytkowa 150 cm / • Długość odcinka szybkiej wymiany (Rx) 25 cm / • Końcówka cewnika elastyczna, atraumatyczna, widoczna w skopii - długość 1,3 mm. - stanowiąca jednocześnie marker na końcu dla lepszej kontroli rozprężenia stentu / • 2 pozycjonujące markery wyjściowe umieszczone w odległości od dystalnej końcówki - 95 cm i 105 cm, / • Średnice wewnętrznego światła: 5F - 0,041”, 6F- 0,056”, 7F – 0,062”, 8F- 0,071” / • Owalny szaft proksymalny dla zwiększenia zdolności pokonywania zmian i zwiększenia miejsca w świetle wewnętrznym / • Żółty hub dla lepszego rozróżnienia wykorzystywanych podczas procedury urządzeń / • 12 mm strefa elastyczna dla lepszego prowadzenia i mniejszej traumatyzacji naczynia, jednocześnie silnie zbrojona dla utrzymania kształtu i swobody ruchu urządzeń współpracujących	szt.	2	50
6	Mikrocewnik 2 - światłowy w systemie OTW (idący przez całą długość cewnika) - dedykowany do zabiegów CTO / • zbrojony / • system o długości użytkowej 140 cm (stylet długości 135 cm) / • kompatybilny z cewnikiem 5F i prowadnikami 0,014” / • umożliwiający wymianę prowadników w obu światłach bez konieczności wycofywania mikrocewnika / • długość końcówki dystalnej 6 mm / • 3 ujścia prowadnika w dystalnym końcu mikrocewnika w odległości 8 mm. i 12 mm. od końcówki (widoczne w skopii) / • hydrofilna dystalna powłoka zewnętrzna	szt.	1	5
7	Bioresorbowalne rusztowanie wieńcowe: / • Rusztowanie wykonane ze stopu magnezu / • Pokryte biodegradowalnym polimerem na bazie PLLA (Poly-L-Lactic Acid) / • Dostępne długości 13, 18, 22, 26, 30 mm (do wyboru przez Zamawiającego) / • Dostępne średnice 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm (do wyboru przez Zamawiającego) / • Maksymalna możliwość doprężenia do 0,6 mm od średnicy nominalnej / • Profil przejścia: dla średnicy 2.5 mm ≤1,3 mm, dla średnic 3.0 – 4.0 mm ≤1,4 mm / • Grubość przęseł 99 µm dla rusztowania 2.5 mm, 117 µm dla rusztowania 3.0 - 3.5 mm, 147 µm dla rusztowania 4.0 mm, / • Owalny marker tantalowy na każdym z końców rusztowania / • Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F / • Ciśnienie nominalne (NP): 10 atm / • Ciśnienie RBP: 16 atm / • Długość użytkowa 140 cm	szt.	10	60
					Razem:

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_9
Część 9 - Akcesoria do PCI
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Prowadniki do PCI.	szt.	25	250
2	Prowadniki wieńcowe.	szt.	5	20
3	Przedłużający cewnik prowadzący w rozmiarach 6 i 7 F (do wyboru przez Zamawiającego).	szt.	10	100
4	Inflatory do PCI: pojemność 20cm3, zakres ciśnień 0-26atm, / tarcza dobrze widoczna w zaciemnionym pomieszczeniu, / dokładność pomiaru do +/- 3%, dren wysokociśnieniowy o dł. 27cm zakończony kranikiem trójdrożnym, podwójny system zabezpieczający przed przypadkowym zwolnieniem tłoka.	szt.	100	800
5	Stentu typu DES, stenty wieńcowe platynowo-chromowe pokrywane lekiem najnowszej generacji, o nietypowych średnicach i do bardzo długich zmian, ze stopu metali pozwalających na zwiększoną siłę radialną i lepszą widoczność w skopii. Stent abluminalnie pokryty biodegradowalnym polimerem uwalniający analog Rapamycyny (everolimus); z profilem przejścia dla stentu o średnicy 2.50 mm do 0.038” (0,98mm); oraz dla stentu 3.00mm x 8mm do 0.040” (1,03mm), z siłą radialną nie mniejszą niż 0,27 N/mm z szerokim spektrum dostępnych średnic sięgajacym od 2,25mm do 5,00mm, z długościami dostępnymi dla rozmiarów 2.25-4.0 mm- 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38, 48 mm (do wyboru przez Zamawiającego); dla rozmiarów 4.5 i 5mm od 12mm do 32mm (do wyboru przez Zamawiającego), ze skróceniem stentu przy średnicy nominalnej (2.25 – 5.00 mm) nie większym niż 0,53%.	szt.	100	800
6	Cewnik balonowy uniwersalny.	szt.	50	500
7	Cewnik balonowy wysokociśnieniowy: średnice 2.00 -6.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00); długości 6-30mm (6, 8, 12, 15, 20, 30) dla średnic 2.00 – 4.00mm, długości 6-20mm dla średnic 4,50 i 5,00mm (6, 8, 12, 15, 20) oraz długości 8-20mm dla średnic 5.50 i 6.00mm (8, 12, 15, 20); dwusegmentowa budowa shaft’u wewnętrznego; ciśnienie nominalne 12atm; ciśnienie RBP 20atm dla 2.00-4.00 18atm dla 4.50-6.00 (RBP dla 3.00 – 20atm); profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów; duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu), przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mniej niż 4,4% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.13mm); przyrost średnicy w zakresie od 12atm do 18atm: 3%. Średnice oraz długości cewnika do wyboru przez Zamawiającego.	szt.	20	400
8	Cewniki diagnostyczne do koronarografii.	szt.	100	1000
9	Stent dedykowany do implantacji w pniu lewej tętnicy wieńcowej. Stenty wieńcowe platynowo -chromowe pokrywane lekiem antymitotycznym - everoliumusem. Stent dedykowany do leczenie pnia LTW o wysokiej sile radialnej oraz dużych możliwościach akomodacji do rozmiaru tętnicy- możliwość eksapnsji sentu dla średnic 3,5mm- 5.0mm do 6mm.	szt.	5	30
					Razem:

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_10
	Część 10 - Zestaw do wykonywania angioplastyk w uwapnionych zmianach z wykorzystaniem litotrypsji oraz balony do litotrypsji wraz z użyczeniem konsoli
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Opaska uciskowa po nakłuciu tętnicy promieniowej - jednorazowy popatrunek; dostępne różne rozmiary, w zestawie strzykawka do inflacji i deflacji.	szt.	3000	6000
2	Inflatory do wykonywania zabiegów angioplastyki wieńcowej z uchwytem pistoletowym bądź pół- pistoletowym , pojemność tłoka do 20 ml, możliwość precyzyjnej (+/- 1 atm) deflacji i inflacji.	szt.	3000	6000
3	Prowadnik do wykonywania koronarografii angiograficzny pokryty PTFE. Długości prowadników od 150 do 260 cm (do wyboru przez Zamawiającego), widoczny w skopii RTG, z dostępnymi końcówkami J i prostą (do wyboru przez Zamawiającego).	szt.	100	400
4	Cewnik balonowy S.C. uwalniajacy lek antymitotyczny - Paklitaksel DEB, dostępne średnice od 2.0mm do 4.0mm (do wyboru przez Zamawiającego), z pokryciem hydrofilnym -lipofilnym w celu zminimalizowania utratu leku w trakcie dostarczania.	szt.	100	300
5	Prowadnik do wykonywania koronarografii angiograficzny hydrofilny. Długości prowadników od 150-260 cm (do wyboru przez Zamawiającego), widoczny w skopii RTG z dostępnymi końcówkami J i prostą (do wyboru przez Zamawiającego).	szt.	100	400
6	Balon do litotrypsji dostępny w rozmiarach 2,5 mm – 4,0 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Dostępna ilość impulsów : 120. Całkowita długość balonu 12 mm, kompatybilny z prowadnikiem 0,014, kompatybilny z introducerem 6 Fr. Długość robocza 138 mm.	szt.	50	250
7	Y-konektor typu klick, przeznaczony do obsługi jedną ręką: po naciśnięciu końcówki zastawka otwiera się, po ponownym naciśnięciu zamyka, przedłużka o długości 20 cm stent nitinolowy.	szt.	50	400
8	Zestaw do PCI składający się z Y konektora typu klick, torquera i tępej igły wprowadzającej.	zest.	1000	4500
					Razem:

	Poz. 6 – Zamawiający oczekuje użyczenia generatora impulsów kompatybilnego z oferowanym systemem

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_11
Część 11 - Zestawy do Aterektomi Orbitalnej
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	System sterujący do Aterektomi Orbitalej. System składający się z cewnika z ekscentrycznie umieszczoną diamentową koroną i platformy sterującej. Średnica korony 1,25 mm, długość cewnika 135 cm +/- 8 cm. Sterowanie pracą systemu za pomocą przycisków umieszczonych na platformie sterującej.	szt.	10	100
2	Prowadnik do AO: prowadnik nitinolowy o średnicy proksymalnej 0,012” i dystalnej 0,014”. Oplot platynowo-wolframowy, długość prowadnika min. 325 cm, tip load 1,0g; flex tip współpracujący z systemem do AO.	szt.	10	100
3	Lubrykant do Ateretomi Orbitalnej.	szt.	10	100
					Razem:

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_12
Część 12 – Zestaw do implantacji stymulatorów oraz zestaw zawierający miskę i serwetę
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Zestaw do implantacji zawierający następujące elementy:	zest.	250	850
	Wzmocniona serweta chirurgiczna o wymiarach 230cm x320 cm z czterema samoprzylepnymi otworami, wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m2. Dwa otwory promieniowe 12x15cm oraz 2 otwory z wyjściem na tętnice udowe o średnicy 8,5cm (tolerancja otworów ±0,5cm). W strefie wzmocnienia dodatkowo trójwarstwowa włóknina (wiskoza+wiskoza+ folia PE) o gramaturze 86g/m2 w rozmiarze min.150cm x 230cm ), po obu stronach zintegrowana z transparentną foliową wstawką zabezpieczającą pulpit sterowniczy, rozmiar wstawek 75cmx 135 cm, grubość foli PE 40µ. Wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho 270 kPa, wytrzymałość na rozerwanie na mokro 250 kPa. Wytrzymałość w strefie krytycznej na rozciąganie na sucho 94,9 N, wytrzymałość w strefie krytycznej na rozciąganie na mokro 81,1 N – 1 sztuka
	Serweta dwuwarstwowa o wymiarach 50 x 75 cm. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 ± 2g/m2. Chłonność serwety: 600 %. Serwety posiadające I klasę palności - 1 sztuka
	Serweta dwuwarstwowa o wymiarach 100cm x 150cm. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 40 g/m2 ± 2g/m2. Chłonność serwety: 500 %. Serwety posiadające I klasę palności – 1 sztuka
	Kompres gazowy 17N 8W 10cmx10cm z nitką RTG, owinięte banderolą a'10 szt. - 40 sztuk
	Rękawice chirurgiczne, rozmiar 7,0, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z poliizoprenu, bezpudrowe, obustronnie polimerowane, powierzchnia zewnętrzna z warstwą antypoślizgową. Długość rękawicy min 270mm, średnia grubość rękawicy na palcu: 0,23mm, dłoni 0,21mm, mankiecie 0,16mm, Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z EN 374-1,2,3 – 1 para
	Rękawice chirurgiczne, rozmiar 7,5, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z poliizoprenu, bezpudrowe, obustronnie polimerowane, powierzchnia zewnętrzna z warstwą antypoślizgową. Długość rękawicy min 270mm, średnia grubość rękawicy na palcu: 0,23mm, dłoni 0,21mm, mankiecie 0,16mm, Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z EN 374-1,2,3 – 1 para
	Igła iniekcyjna (0,8 x 40) – 1 sztuka
	Igła iniekcyjna (1,1 x 40) – 1 sztuka
	Pojemnik okrągły 250 ml, niebieski – 3 sztuki
	Licznik igieł i ostrzy, z magnesem i pianką, z usuwaczem ostrzy, czerwony, liczba pól: 20 – 1 sztuka
	Samoprzylepny opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 10cm x 15cm – 1 sztuka
	Ostrze chirurgiczne z trzonkiem z osłonką nr 11 – 1 sztuka
	Aplikator gąbkowy, różowy, 19 cm – 3 sztuki
	Strzykawka trzyczęściowa 20 ml Luer – 2 sztuki
	Torebka papierowa z fałdą 12,5 x 5 x 25,7 cm - w której umieszczone są małe elementy – 1 sztuka
	Osłona na aparaturę medyczną typu "beret" w kształcie kuli; rozmiar 85cm x 85cm (50cm x 50cm); wyposażona w gumkę umożliwiającą stabilne umieszczenie osłony na aparaturze. Wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej 0.035 mm – 1 sztuka
	Osłona na aparaturę medyczną typu "beret" w kształcie kuli; rozmiar 140cm x 140cm (80cm x 80cm); wyposażona w gumkę umożliwiającą stabilne umieszczenie osłony na aparaturze. Wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej 0.035 mm – 1 sztuka
	Jednokomorowa kieszeń rozmiar 30 cm x 40 cm, samoprzylepna, na narzędzia, wyposażona w taśmę samoprzylepną umożliwiająca umocowanie kieszeni. Wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej 0.065 mm – 1 sztuka
	Fartuch rozmiar L, pełnobarierowy, wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2; wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej częsci farucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową – 1 sztuka
	Serwetka chłonna 30cm x 30cm – 2 sztuki
	Serweta na stolik do instrumentarium 150cm x 190cm – 1 sztuka
	Nici PGLA 90 2/0, dł. 75cm, igła R-26, 1/2 koła okrągła – 1 sztuka
	Nici Nylon 2/0, dł.75cm, igła CE-26, 3/8 koła odwrotnie tnąca – 1 sztuka
	Nici Poliester 2/0, dł. 75cm, igła SR-26, 1/2 koła okrągła – 1 sztuka
2	Zestaw uniwersalny zawierający następujące elementy:	zest.	150	400
	Pojemnik okrągły poj. 1000 ml, niebieski z podziałką – 1 sztuka
	Serweta chirurgiczna rozm. 35cm x 45cm, niebieska, SMS – 1 sztuka
					Razem:

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_13
Część 13 – Rękawice chirurgiczne bezlateksowe
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Bardzo cienkie, bezpudrowe, poliizoprenowe, delikatne dla skóry, spodnie rękawice chirurgiczne, zielony kolor ułatwiający identyfikację przebicia rękawic, wolne od środków chemicznych powodujących uczulenia i alergie typu IV, gładkie wykończenie gwarantuje odpowiednią chwytność, umożliwiając stosowanie rękawic jako pojedynczej warstwy. Wewnętrzna powierzchnia rękawic powlekana polimerem. Rozmiary: 6,5; 7,5 (do wyboru przez Zamawiającego).	pary	2000	7000
					Razem:

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_14
Część 14- Cewnik do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej kompatybilne z jednostkami firmy Arrow i Datascope/Getinge, będącymi własnością Zamawiającego
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Cewniki balonowe do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, kompatybilne z jednostkami firmy Arrow i Datascope/Getinge, będące własnością Zamawiającego, o następujących parametrach: / -Cewniki balonowe w objętościach 30 ml i 40 ml (do wyboru przez Zamawiającego) o profilu 7,5 F z możliwością wprowadzenia metodą Seldingera i chirurgicznie (z koszulką lub bez), / -Specjalna, współosiowa/coaxial budowa cewnika zapewnia minimalizację oporów przy przepływie helu, / -Kanał centralny zbrojony oplotem spiralnym powoduje, że jest bardzo odporny na załamania i zagięcia w krętych naczyniach tętniczych, ułatwiając wprowadzanie. Dodatkowo cały balon widoczny jest w promieniach RTG, / -Cewnik balonowy wyposażony w osłonę hemostatyczną „peel away”, redukująca krwawienie przy wprowadzaniu, / -Pokrycie hydrofilne balonu redukujące opory przy wprowadzaniu, / -Wysoce odporna na uszkodzenia opatentowana membrana cewnika wykonana materiału CardiothaneTM, / -Termin przydatności do użycia 2 lata	szt.	1	6
	Dostarczane wraz z zestawem do wprowadzania o następującym składzie: / 1 x igła angiograficzna 18 Ga (1,4 mm) / 1 x rozszezrzacz naczyniowy / 1 x intruduktor 8F o dł. 15 cm z kranikiem bocznym i zastawką hemostatyczną z barwnym oznaczeniem i rozszerzaczem / 1 x intruduktor 8F o dł. 15 cm bez kranika bocznego z zastawką hemostatyczną z barwnym oznaczeniem i z rozszerzaczem / 1 x prowadnik 0,025” o dł. 175 cm pokryty PTFE / 1 x strzykawka 60 ml / 1 x zastawka jednokierunkowa / 1 x skalpel rozm. 11 / 1 x przedłużacz cewnika o dł. 15 cm z kranikiem / 1 x adapter do konsol Datascope

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_15
Część 15- Cewnik przedłużający
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Cewnik do wsparcia i przedłużenia cewnika prowadzącego. Długość robocza 150 cm, długość części wspierającej – 25 cm, długość rynny wprowadzającej (typu half pipe) – 17 cm plus 2 cm zagięte do kąta 200° przed wejściem do wlotu Rx. Znaczniki cieniujące – 2 mm od dystalnej części cewnika i 4 mm dystalnie od wlotu Rx, znaczniki pozycjonujące 95 (pojedynczy) i 105 cm (podwójny) od dystalnego końca cewnika. Dostępne średnice: 6F; 7F (do wyboru przez Zamawiającego). Średnice wewnętrzne odpowiednio: 0,056” dla 6F; 0,062” dla 7F. Odcinek przejściowy do Rx – bez elementów metalowych, płynnie zagięty dla zmniejszenia ryzyka interakcji ze stentem. Cewnik zbrojony spiralnie nawiniętym drutem, silikonowany bez powłoki hydrofilnej.	szt.	20	100

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_16
Część 16- Introduktor naczyniowy zbrojony do zabiegów angioplastyki wieńcowej
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Introduktor zbrojony widocznym spiralnym oplotem. Zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych. Każdy zestaw posiada: poliuretanowy, zbrojony metalowym spiralnym oplotem introduktor z integralnym portem bocznym, szczelną, sylikonową zastawkę hemostatyczną, rozszerzadło naczyniowe z zatrzaskowym mocowaniem do introduktora oraz obturator z osłonką. Koszulka posiada pokrycie hydrofilne w części dystalnej. Dren połączony z oprawą koszulki na stałe, umożliwia podawanie leków. Wysoka odporność na złamania przy kącie zgięcia do 100 stopni. Możliwość ustawienia pacjenta w pozycji siedzącej (kąt 60 stopni) po zabiegu z koszulką umieszczoną in situ dla zmniejszenia bólu. Łatwość wprowadzania oraz duża średnica wewnętrzna, przy minimalnej grubości ścianki. Długość koszulek – 11 cm, 26 cm (do wyboru przez Zamawiającego), średnica 6F.	szt.	2	20

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_17
Część 17- Urządzenie do zamykania dostępu udowego
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Urządzenie do zamykania miejsc dostępu na tętnicy udowej: 14F – po użyciu urządzeń lub koszulek w rozmiarze 10-14F; 18F – po użyciu urządzeń lub koszulek w rozmiarze 15-18F (do wyboru przez Zamawiającego). Hemostaza osiągalna za pomocą opatrunku „kanapkowego” kolagenowo-polimerowego oraz dodatkowej stymulacji procesu koagulacji dzięki obecności kolagenu. Blokada zamykająca powinna zawierać wchłanialny opatrunek z kolagenu, element zamykający ze stali nierdzewnej i czop z wchłanialnego polimeru. Wszystkie elementy blokady zamykającej połączone na trwale niewchłanialnym szwem. Czas wchłaniania polimeru 6 miesięcy, data ważności nie krótsza niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.	szt.	15	75

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_18
Część 18- Mikrocewnik do złożonych zabiegów angioplastyki wieńcowej
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Mikrocewnik OTW wspierający dla prowadników wieńcowych 0,014” oraz do iniekcji precyzyjnych ilości kontrastu. Dostępny w długościach 130 i 150 cm (do wyboru przez Zamawiającego). Plecione, wielopłaszczowe zbrojenie. Proksymalna średnica wewnętrzna cewnika 0,021”, dystalna średnica wewnętrzna 0,017”. Zewnętrzna średnica dystalna cewnika 0,024”. Dostępne końcówki: prosta i miękka (do wyboru przez zamawiającego). Pierścień radiocieniujący platynowo-irydowy na dystalnej końcówce - 0,89 mm. Dystalne 40 cm cewnika z pokryciem hydrofilnym.	szt.	20	100

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_19
Część 19- Zestaw do drenażu osierdzia
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Jałowy zestaw do drenażu osierdzia o składzie: / - 1 x dren pigtail (bezpośredni dostęp), 0.035’’ x 30 cm, 3 otwory / - 1 x prowadnik metalowy ‘J’ 0.038’’ x 70 cm / - 1 x strzykawka 10 ml Luer, zielona / - 1 x igła Chiba, echogeniczna 18 G, 15 cm / Rozmiary 7F, 8F (do wyboru przez Zamawiającego). / Każdy z komponentów zestawu zapakowany w opakowanie sterylizacyjne, a następnie wszystkie razem umieszczone w rękawie sterylizacyjnym jako zestaw. Każdy zestaw zaopatrzony w min. 3 naklejki do dokumentacji.	szt.	1	20

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_20
Część 20- Opatrunek wspomagający ucisk
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Opatrunek wspomagający ucisk - SAFEGUARD / • Opatrunek wspomagający ucisk przeznaczony do uzyskania / hemostazy po zabiegu z dostępu udowego / • System na bazie samoprzylepnego opatrunku / • Ucisk generowany poprzez napełnienie zbiornika powietrza / • Pojemność zbiornika 40ml / • Długość 24 cm / • Kompatybilny z dowolną strzykawką luerlock / • Generowany nacisk 9,31 kg	szt.	5	100

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym